## 1.rk. Glovebox
1. részajánlati kör: Glovebox (kesztyűs box)
|  |  |  | Jótállás | Kalibrálás | Szoftverfrissítés | Karbantartás | Egyéb
Sorszám | Megnevezés | Műszaki leírás | Igényelt mennyiség (db) | Igényelt időszak | FAT/SAT FAT: műbizonylat; SAT: helyszíni átadás-átvétel | Igen/Nem Igényelt időszak | Igen/Nem Igényelt időszak | Pl. beüzemelés betanítás
1 | Glovebox (kesztyűs box) | Kétkezes glovebox fülke, Belső méretek min. 120 cm széles, 75 cm mély, 85 cm magas. <1 ppm O2 and <1 ppm H2O tisztasági szint. Integrált oxigén és vízgőz-szenzor. 304 típusú rozsdamentes acél konstrukció, guruló és rögzíthető kerekeken, Programozható logikai vezérlő, színes érintőképernyős vezérlő jelszóvédelemmel, belső LED világítás, max. 0.3 mikronos HEPA szűrő, automatikus nyomásszabályozás (± 15 mbar), vákuumpumpával együtt, lábpedállal állítható nyomás, két zsilippel, biztonsági üveggel. | 1 | 24 hónap | FAT | Nem | Igen | üzembe helyezés, betanítás 5 főre 1 alkalommal

## 2.rk. Laboreszközök
2. részajánlati kör: Laboreszközök
|  |  |  | Jótállás | Kalibrálás | Szoftverfrissítés | Karbantartás | Egyéb
Sorszám | Megnevezés | Műszaki leírás | Igényelt mennyiség (db) | Igényelt időszak | FAT/SAT FAT: műbizonylat; SAT: helyszíni átadás-átvétel | Igen/Nem Igényelt időszak | Igen/Nem Igényelt időszak | Pl. beüzemelés betanítás
1 | Analitikai mérleg | Fél-mikro analitikai mérleg, kapacitás 120 g, felbontás 0.01 mg, szórás ± 0.03 mg, linearitás ± 0.1 mg, automatikus belső kalibráció, mérlegtányér átmérője: min. 80 mm, érintőképernyő | 1 | 24 hónap | Nem | Nem | Nem | Nem
2 | Rezgésmentes asztal mérleghez | gránit, rezgéscsillapító láb csökkentse a külső rezgéseket, ezért a gránitlap nemcsak nagy pontosságú tömegmérésre, hanem mikroszkópokhoz és más hasonló kényes műszerekhez is legyen alkalmas. | 1 | 24 hónap | Nem | Nem | Nem | Nem
3 | Vákuum szárítószekrény | Térfogat: min 45 liter Hőmérséklet tartomány: szobahőmérséklettől min. +200°C-ig. Korrózióálló, rozsdamentes acél belső és külső burkolattal rendelkezzenek. Digitális (LED) kijelző az összes paraméter beállításához és ellenőrzéséhez, min. 5 napos programozás lehetőség.A hőmérsékleti és nyomásprofilok programozásakor min. 30 különböző hőmérsékleti és nyomás (vákuum) lépcső állítható be. Inert gáz bemenettel rendelkezzen ahjol programozható és digitálisan vezérelt, csökkentett áramlási sebesség megvalósítható. | 1 | 24 hónap | Nem | Nem | Nem | Nem
4 | Programozható izzítókemence | Max. hőmérséklet min. 1200 oC, térfogat min. 5l, min. 10 program lehetősége, egy programban min. 20 szegmens | 1 | 24 hónap | Nem | Nem | Nem | Nem
5 | Ioncserélő víztisztító | Min. 6 l-es tartály, csapvízről működik, UV-lámpával és ultraszűrővel, áramlási sebesség min. 0.8L/min, max. vezetőképesség (μS/cm) 0,055, TOC tartalom max. 10 ppb (max. 5 ppb, UV lámpával), szűrőpatronnal szállítva | 1 | 24 hónap | Nem | Nem | Nem | Nem
6 | Ultrahangos fürdő | min. 5 l méret, digitális vezérléssel, kijelzővel, digitális időzítővel, beépített fűtéssel , 132 kHz, 400 W, szabályozható teljesítmény, merítőkosárral, tetővel | 1 | 24 hónap | Nem | Nem | Nem | Nem
7 | Asztali mikrocentrifuga | Max. sebessége min. 13500 (min-1) (12300 (×g)), időzítési lehetőség, rotorral (min. 12*2 ml) | 1 | 24 hónap | Nem | Nem | Nem | Nem
8 | Egycsatornás mechanikus adagoló pipetta | 1-5000 mikroliteres tartományban, tartalmazzon min. öt fecskendőhegyet mindegyik (0,05/0,1/0,2/0,5/1,0/1,25/2,5/5 ,0/10/12, 5/25/50 ml) méretből. | 3 | 24 hónap | Nem | Nem | Nem | Nem
9 | Ponthegesztő | precíziós, vízhűtéses, Mikroprocesszorral vezérelt ponthegesztő kocsival és kézi hegesztőkarral (mechanikus összenyomás). A karok kinyúlása 10-15 cm. Elérhető maximális hegesztő áram: min 3000 A. Minimális hegeszthető anyagvastagság: Egy oldalról 1+1 mm, Két oldalról 1,5+1,5 mm. | 1 | 24 hónap | Nem | Nem | Nem | Nem
10 | Laboratóriumi pH/vezetés mérő | digitális LCD kijelzővel, Minimális kritériumok: pH-tartomány -2,000...+20,000 pH-felbontás 0,1 / 0,01 / 0,001 (választható) pH-pontosság ±0,1 / ±0,01 / ±0,001 pH-kalibráció akár 5 pontra mV - mérési tartomány ±1200,0 / ±2500 mV - felbontás 0,1 / 1 Hőmérséklet tartomány, °C Auto: -5,0...+105,0; Manual: -25...+130 Vezetőképesség tartomány: 0,001 μS/cm től 1000 mS/cm-ig Felbontás: ±0,5 % TDS(összes oldott só) mérési tartomány:0 mg/l -199,9 g/l | 1 | 24 hónap | Nem | Nem | Nem | Nem
11 | Precíziós multiméter | Digitális multiméter, automatikus méréshatár váltással, Pontosság min. 2% Kijelző LCD | 2 | 24 hónap | Nem | Nem | Nem | Nem
12 | Hőszabályozós vízfürdő | max. 1L-es alsó limit, min. 12 L-es felső limit kapacitás, 20-100 oC, +- 0.2 oC hőmérséklet stabilitás, LED-es hőmérséklet kijelző, | 1 | 24 hónap | Nem | Nem | Nem | Nem
13 | Fűthető mágneses keverő | Min. 400 °C-ig fűthető, Fűtőfelület: min. 250×250 mm, digitális kijelzővel. Szabályozható keverési sebesség szükséges. Alsó határ max. 100 rpm, felső határ min. 1000 rpm. | 1 | 24 hónap | Nem | Nem | Nem | Nem
14 | Büretta 10 ml | Térfogat: 10 ml Osztás: 0,02 ml Tolerancia: 0,02 ± ml | 1 | - | Nem | Nem | Nem | Nem
15 | Büretta 25 ml | Térfogat: 25 ml Osztás: 0,05 ml Tolerancia: 0,03 ± ml | 1 | - | Nem | Nem | Nem | Nem
16 | Büretta 50 ml | Térfogat: 50 ml Osztás: 0,1 ml Tolerancia: 0,05 ± ml | 1 | - | Nem | Nem | Nem | Nem
17 | Hőmérők | 2 Különböző hőmérséklettartományra, (1) Tartomány: −50…+70 °C Pontosság: ±0,1 °C Felbontás: 0,01 °C, (2) Tartomány: −99,99…+199,99 °C Pontosság: ±0,1 °C Felbontás: 0,01 °C Rozsdamentes acél | 2 | 24 hónap | Nem | Nem | Nem | Nem
18 | Laboratóriumi vákumpumpa szűrő berendezéssel | Rotációs vákuumszivattyú 1- 0.002 mbar vákuum, vízgőztolerancia, min. Áramlási sebesség, m³/h 6,0 − 7,2 , max. Végvákuum (mbar) 2×10−3 | 1 | 24 hónap | Nem | Nem | Nem | Nem
19 | Plazmatisztító | Asztali kivitelezés, szabályozható teljesítmény (max. 30W), min. 150 mm átmérőjű és x 170 mm hosszú hengeres kamra, nyitható ajtó kémlelő ablakkal, aktív ventillációs hűtés, áramlásmérővel kombinálható, pirex és kvarcüveg kamrával, reaktív gázokhoz is alkalmas. | 1 | 24 hónap | Nem | Nem | Nem | Nem